原子吸收光谱仪AA-7000技术参数

一：测定系统

1、测定波长范围： 185~900nm

2、单色器：象差校正型Czerny-Turner装置

3、光栅刻线条数：1800条/mm

4、带宽须为：0.2，0.7，1.3，2.0 nm（4档自动切换）

5、检测器：高灵敏度光电倍增管

6、光度测定方法：火焰：光学双光束、石墨炉：电子双光束

7、背景校正在火焰或石墨炉模式下都必须具有两种扣背景方式：

A、高速自吸收：自吸收频率不低于100Hz；

B、高速氘灯法；氘灯频率不低于1000Hz，空心阴极灯频率不低于500Hz。

8、灯座数： 6灯插座，2灯同时点亮（1预热）

9、点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC- D2

10、基线稳定性：≤0.004Abs/30min

二：数据处理

1、根据标准偏差(SD)和相对标准偏差（RSD）值自动排除异常值

2、参数设置：Wizard法

3、测定方式：火焰连续法，火焰微量进样法，石墨炉法。

4、浓度转换方式：

校准曲线（可选择1次，2次，3次函数）

标准加入法/简化标准加入法（1次函数）

5、重复测定：

最多20次重复

显示平均值，标准偏差（SD）和相对标准偏差（RSD）

根据标准偏差(SD)和相对标准偏差（RSD）值自动排除异常值。

6、基线校正：采用峰高和峰面积的偏移量校正方法，自动校正基线的漂移。

7、峰数据处理范围 峰数据处理范围，可选峰高和峰面积方式。

8、灵敏度校正 通过灵敏度比较，自动校正校准曲线

9、模拟输出：双通道(原子吸收/能量信号和背景信号)

输出范围：5.0、2.5、1.25、0.625Abs/V(各四档切换)

10、表格数据处理功能：采用重量因子，稀释因子，定容因子和校正因子计算实样浓度。

11、装载参数：有模板功能

12、QA/QC相关系数、%RSD、ICV/ICB、CCV/CCB、PB、LCS、SPK、PDS、DUP 、QA/QC,检查后，可选择暂停、标记或继续分析

13、重新测定：可选择是否重新测定。自动进样器对未知样品自动稀释后重新测定（火焰微量进样法、石墨炉法）

14、电子记录和电子签名,注册ID/密码用户管理、用户级别限制赋予的权限 、日志记录、追踪审核、电子签名

三、火焰规格

1、燃烧器类型：气冷预混合型

燃烧器头：须采用10 cm钛制品

雾化器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球，可用于氢氟酸

雾化室：经过特殊处理的聚丙烯材料

2、燃烧器位置调节：前后上下位置自动调节

3、燃烧头自动搜索最优燃烧器高度

4、燃烧头角度调节0-90度

5、气体流量控制：自动设置燃气和助燃气流量（0.1 L/min增量），助燃气流量设置可调

6、自动搜索最优气体流量

7、安全性能：自动漏气检查（须内置的气体控制器，在仪器初始化和熄火时均会自动进行气体泄露检查）、根据C2H2 自动切换流量空气/N2O、防止误用燃烧器头、气体压力监控器、废液水位监控器、自动检测瞬时停电安全熄火功能、利用振动传感器安全熄火、仪器内风扇停止检测

8、配置光学探头以检测乙炔流量，保证空气/N2O切换完全准确成功.

9、分析完成后须可自动熄火，且分析完成后熄火等待时间可自行设定

10、波长移动功能：做发射时能进行背景校正

11、灵敏度：2μg/mL Cu的吸光度：0.32Abs±0.1A

Cu的检出限：≤0.004μg/mL

重复性：RSD≤1%

四：石墨炉规格

1、加热参数设置：

最大升温速率： 3000°C/秒

加热阶段： 20段

加热方式：斜坡/阶梯

内部气体类型：2路切换

高灵敏度设置

2、加热控制法：干燥：须采用数式化电流控制方法（温度须具有自动校正功能）,灰化/原子化：须采用数式化光学温度控制方法

3、内部气体类型：2-路切换

4、石墨炉浓度富集循环：最多20次

5、最优石墨炉程序搜索功能

6、内部气体流量：0～1.5 L/min,气体控制精度能够达到0.01L/min

7、灵敏度：Pb的检出限：≤0.05ppb，重复性：RSD≤2%

8、安全性能：冷却水流量监控器、气体压力监控器；过电流保护（断路器和光学探头双重监测）、石墨炉冷却块检查

9、石墨炉位置调节：安装了原子化器自动切换装置AAC，燃烧头/石墨炉的马达驱动自动切换，前后上下位置自动调节

10、高灵敏度测定方式：在原子化阶段,停气同时，石墨管两端与大气相通，石墨管两端压力与大气压相同。

五、自动进样器和石墨炉性能：

1、火焰和石墨炉可通用：一机两用，能同时在火焰和石墨炉上的使用

一台自动进样器主机既可用于火焰分析也可用于石墨炉分析

2、功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排

3、最大样品个数：试剂用8个样品60个(都可以随机编排)

4、样品容器：样品容器15mL(火焰专用试管)或 2mL(石墨炉专用样品小瓶)

5、试剂容器：53mL(火焰专用试管)或试剂容器 20mL(石墨炉专用试管)

6、喷管清洗：溶剂排出方式（石墨炉测定时）溶剂吸引方式（火焰测定时）

7、清洗液瓶：2L

六、自动进样器在石墨炉上使用时的性能：

1、采样功能：稀释功能,试剂添加功能

2、注射器：250μL

3、进样量：2～90μL

4、重现性：1% R.S.D(20μL时)

5、交叉污染：清洗口0.0001以下,混合口0.00001以下

6、混合口清洗：溶剂排出方式、样品共洗方式

7、混合功能：使用混合口、可混合最大容量为600μL

8、添加试剂数：最多4液体,可设定样品、试剂的进样顺序（非混合时）

9、可混合液体数：工作曲线法：最多5液体标准加入法：最多6液体

10、自动稀释再测定：根据工作曲线对未知样品的结果进行判断。能够外延法时，根据进入工作曲线的范围自动计算稀释倍数进行稀释。不能外延法时，稀释倍数一律为10倍

详细配置清单：

1、原子吸收分光光度计主机        1台

2、石墨炉分析装置                                        1套

3、石墨锥                                 1个

4、石墨帽                                 1个

5、自动进样器（火焰与石墨炉共用）           1套

6、高密石墨管                               5个

7、热解石墨管                               5个

8、氢化物发生器                           1套

9、空压机                                                 1套

10、冷却循环水                                  1套

11、元素灯（铜、铬、汞、砷、镉、铅元素） 共6支

12、自动进样器的样品，试剂及试剂瓶          1套

13、开机启动工具包及相关说明书等            1套

14、数据完整性软件                        1套

15、软件和硬件3Q认证                     1次服务