附件1：药品稳定性试验箱技术参数

| 名称 | 药品稳定性试验箱 |
| --- | --- |
| 型号 | Labonce-500GS |
| 控温范围 | 10～65℃ |
| 控温波动 | ±0.5℃ |
| 温度偏差 | ±1.0℃ |
| 湿度范围 | 40～95%RH |
| 湿度偏差 | ±3.0%RH |
| 湿度波动度 | ±3.0%RH |
| 温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP）节能环保，低噪音，双压缩机配置 |
| 湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器（VAISALA）高精度，长寿命 |
| 控制器 | 进口彩色触摸屏控制器（TEMI1000），带有三级权限密码，能打印设备型号及编号，满足数据完整性和一致性的要求 |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存，记录频率可调），白纸打印，非热敏，打印的间隔时间可调，比如1小时，2小时，最小的是2分钟 |
| 数据备份 | SD卡存储（能存储5 年以上的电子文本数据） |
| 测试点 | 25℃ 60%RH，40℃ 75%RH（也可以设置其他点） |
| 远程报警 | 手机短信报警（需方自备移动手机卡一张，长期插在设备里） |
| 偏差报警 | 温湿度上下限偏差报警，比如说温度超过±2.0℃，湿度超过±5.0%RH，都会发出声光报警 |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 ，比如设备运行为40℃，可以设定独立超温保护的温度为50℃，当设备温度失控后，不断上升，达到50℃时，系统会自动切断加热电源，保护样品和设备 |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |
| 玻璃门 | 双层门设计，内置玻璃门 |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |
| 水箱 | 外置水箱 |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 |
| 最大功率（kW） | 2.2 |
| 容积 (L) | 500 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 680×680×1070 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 840×1050×1850 |
| 搁板(标配) | 4 |

附件2：药品强光稳定性试验箱

| 名称 | 药品强光稳定性试验箱(ICHQ1B，药典2015版) |
| --- | --- |
| 型号 | Labonce-250TPS |
| 控温范围 | 15～50℃ |
| 控温波动 | ±1.0℃ |
| 温度偏差 | ±2.0℃ |
| 光照范围 | 100～8000LUX，总照度不低于1.2×106Lux·hr |
| 近紫外范围 | 0.84～5w /m2，近紫外能量不低于200w·hr/m2 |
| 光源种类 | 荧光灯和近紫外320～400nm(两套) |
| 光源控制 | 直接设定可见光和近紫外值(两套) |
| 照度测量 | 标配光照度和近紫外辐照传感器(两套) |
| 数据备份 | 存储温度,光照度,紫外辐照度(两套) |
| 数据记录 | 打印日期,温度,光照度,紫外辐照度(两套) |
| 温控制方式 | 平衡调温方式 |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机 |
| 控制器 | 进口数显表控制器(两套) |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |
| 最大功率（kW） | 1.5 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 600×500×830 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 760×870×1650 |
| 搁板(标配) | 2 |